- 门诊手术室电动综合手术床技术要求

- ★手术床为电动液压驱动机制，电动调节床面升降、前后倾、左右倾、背板升降、4个主要动作组，由4组（不少于5个）独立液压缸液压驱动。

- ★手术床配有国际知名品牌高性能充电电池，可满足≥50次手术需要，确保手术床在无交流电源供电状态下工作。充电电池无需保养和维护,可长时间使用。同时具有交流电源供电功能，确保最大的安全性。

- 具有手持有线控制器。

- ★手术床承重≥185kg。

- 手术床台面框架和立柱采用优质不锈钢制成.，基座外壳采用高强度吸塑制成，抗撞击，耐腐蚀，耐消毒，永不生锈，坚固耐用。

- 手术床台面可透过X线，台面下侧安装有导轨，用于输送X光片盒。

- ★手术床床垫由质地柔软的记忆海绵整体制成，厚度≥65mm。床垫表面无缝隙，防水透气易清洗，防静电。

- ★手术床床板由头板、背板、臀板及可分开式腿板等五部分组成。头板可拆卸；腿板具有可拆卸、可上下折和可分叉等多种功能。

- 独立机械脚踏式控制刹车系统，锁定机构确保手术床绝对稳固。

- 技术参数：

- 手术床长度≥2000 mm

- 手术床宽度≥500 mm

- ★床面高度可调范围：680 mm /1000 mm

- 台面前后倾角度：±25°

- 台面左右倾角度：±20°

- 背板折转角度：+80°/-40°

- 腿板折转角度：+20°/-90°，外折角度≥90°

- 头板折转角度：+40°/-90°

- 基本配置：

- 电动手术床主床, 配床垫.

- 头板

- 分体式腿板

- 背板

- 臀板

- 线遥控器

- 托手架一对

- 麻醉屏架

另外：配置体位垫