眼科超声乳化仪（进口 ）技术参数要求

一应用范围

用于白内障超声乳化手术、前段玻璃体切割手术，以及电凝止血

二参数要求

1、具备超声乳化、灌注和抽吸、前节玻璃体切割、电凝止血四项功能。

2、必须具有国际上同行业中近年内同类产品的先进设计，采用新工艺、

新材料、新技术（专有技术）。

- 超声能量释放具有连续线性、爆破和脉冲多重模式。

4、超声乳化效率高，能量可控。

5、配备数字化蠕动泵式流体动力学系统、高稳定性液流系统及低顺应性抽吸管

路，以保证前房稳定，降低浪涌现象发生。

6、具备压力传感器感应负压变化。能自动调节外置灌注液体高度。

7、灌注、抽吸负压可调节范围至少在0－500mmhg，抽吸速率可调节范围至少在：

0－50cc/min。

- 配备两套超乳及两套灌注/抽吸手柄，一套玻切手柄。

9、电动或启动式玻璃体切割动力，玻璃体切割速率至少可达600次/分钟，玻切头和玻切手柄分离。

10、晶体核堵塞负压管道前后的负压能量、压力、流速可控。

11、可配置多种超乳针头：如标准，带侧孔型，弯型等，需要时能满足冷超声或微切口超声乳化。

12、脚踏设计，方便控制超声能量、抽吸速率和负压。

13、专业的操作系统和处理器：触摸屏，操作简单，有自检功能，能储存多位医生的手术参数。