## Sheet1
徐州市中医院一体化阅片中心配置清单及参数表
1.2MP灰阶医用显示屏6块
2.3MP灰阶医用显示屏2块
3.4MP彩色双屏医用显示屏2块
二、2MP灰阶医用显示屏
5.1 | 品牌类型 | 国内知名品牌，提供证明文件，如国家认证、获奖等
5.2 | 屏幕尺寸 | ≥21.3英寸 LED背光
5.3 | 分辨率 | 分辨率=1600×1200（横屏）/1200×1600（竖屏），可以横竖屏转换
5.4 | 支持灰阶 | ≥65536（LUT≥16bit)
5.5* | 对比度 | ≥1800:1
5.6 | 亮度 | ≥1500 cd/m2
5.7 | 视角 | ≥178°
5.8 | 响应时间 | ≤9ms
5.9 | 医疗影像标准 | 显示器完全符合DICOM3.14标准
5.1 | 医疗设备曲线 | 内置DSA、DSI、CT MRI、GAMMA2.2、GAMMA2.0、GAMMA1.8 、DICOM700/650/600/550/500/450/400/350/300/250/200，提供国家版权局出具的证明文件
5.11 | 亮度恒定技术 | 内置背光传感器监测背光亮度保证背光稳定，提供国家知识产权局出具的证明文件
5.12 | 输入信号 | Display port：最新一代数字视频接口
DVI-D：计算机数字视频接口
VGA：计算机视频接口
5.13 | 数字通讯 | 内置USB转接口，1个上行端口2个下行端口
5.14* | 操作按键 | 隐藏式触控按键，操作方便，超长使用寿命，提供实物照片
5.15 | 灯箱功能 | 显示器一键控制开启显示器灯箱功能，具备胶片固定装置，可方便用于胶片固定阅读，提供国家知识产权局出具的证明文件
5.16 | 环境亮度自适应技术 | 前置环境光传感器确保在不同环境亮度下满足DICOM标准，提供国家版权局出具的证明文件及国家一级查新报告证明文件
5.17 | 网络管理及校正技术 | 可利用软件集中管理和监控全院所有本品牌医用显示器状态，进行检验，校准，支持查看记录，提供国家知识产权局出具的证明文件
5.18 | 电源要求 | 外置电源模块，通过中国节能产品认证
5.19 | 产品认证 | 产品完全取得CCC认证
5.2 | 体系认证 | 根据所投产品生产厂家的企业管理体系及品质管理情况（ISO9001、ISO13485、ISO14001、GB/T28001-2001），完全取得以上四种体系6年以上，提供相关证明文件
5.21* | 售后服务 | 5年质保，5年内只换新不维修。
5.22 | 生产厂家生产年限 | 所投品牌生产企业生产年限5年以上（按照CQC颁发的CCC证书中的生产企业计，生产企业必须为所投品牌同一公司或分子公司），提供相关证明文件
三、3MP灰阶医用显示屏
6.1 | 品牌类型 | 知名品牌，提供证明文件，如国家认证、获奖、市场占有率等
6.2 | 屏幕尺寸 | ≥21.3英寸 LED背光
6.3 | 分辨率 | 分辨率=2048×1536（横屏）/1536×2048（竖屏），可以横竖屏转换
6.4 | 支持灰阶 | ≥65536（LUT≥16bit)
6.5 | 像素大小 | ≤0.2115 mm
6.6 | 对比度 | ≥1500:1
6.7* | 最大亮度 | ≥2000 cd/m2，提供CNAS认可的第三方机构出具的检测报告及查询链接
6.8 | 视角 | ≥170°
6.9 | 响应时间 | ≤13ms
6.1 | 均匀性 | ≥85%，提供CNAS认可的第三方机构出具的检测报告及查询链接
6.11 | 医疗影像标准 | 完全符合DICOM3.14标准
6.12 | 医疗设备曲线 | 内置CIE、User1、User2、GAMMA1.8、GAMMA2.0、GAMMA2.2、DICOM200、DICOM250、DICOM300、DICOM350、DICOM400、DICOM450、DICOM500、DICOM550、DICOM600、CAL曲线，提供国家版权局出具的证明文件
6.13 | 数字输入信号 | Display port：最新一代数字视频接口
DVI-D：计算机数字视频接口
6.14 | 数字通讯 | 内置USB转接口，1个上行端口2个下行端口
6.15* | 操作按键 | 隐藏式触控按键，操作方便，超长使用寿命，提供实物照片
6.16 | 灯箱功能 | 显示器一键控制开启显示器灯箱功能，具备胶片固定装置，可方便用于胶片固定阅读，提供国家知识产权局出具的证明文件
6.17 | 健康提醒功能 | 具有持续使用2小时自动屏幕显示提醒功能，提醒眼睛防护，提供证明文件
6.18 | 亮度恒定技术 | 内置背光传感器监测背光亮度保证背光稳定，提供国家知识产权局出具的证明文件
6.19 | 环境亮度自适应技术 | 前置环境光传感器确保在不同环境亮度下满足DICOM标准，提供国家版权局出具的证明文件及国家一级查新报告证明文件
6.2 | 网络管理及校正技术 | 可利用软件集中管理和监控全院所有本品牌医用显示器状态，进行检验，校准，支持查看记录，提供国家知识产权局出具的证明文件
6.21 | 体系认证 | 根据所投产品生产厂家的企业管理体系及品质管理情况（ISO9001、ISO13485、ISO14001、GB/T28001-2001），完全取得以上四种体系6年以上，提供相关证明文件
6.22 | 电源要求 | 外置电源模块，通过中国节能产品认证
6.23* | 产品认证 | 产品完全取得CCC认证
6.24* | 售后服务 | 5年质保，5年内只换新不维修。
6.25 | 生产厂家生产年限 | 所投品牌生产企业生产年限5年以上（按照CQC颁发的CCC证书中的生产企业计，生产企业必须为所投品牌同一公司或分子公司），提供相关证明文件
一、4MP彩色双屏医用显示屏
4.1 | 品牌类型 | 知名品牌，提供证明文件，如国家认证、获奖、市场占有率等
4.2 | 屏幕 | 尺寸≥27英寸，分辨率≥2560×1440，像素大小£0.2331mm，对比度≥1000:1 ，视角≥178°，响应时间£8ms
4.3 | 调色板 | ≥281.47Trillion Colors（ LUT≥16Bit）
4.4 | 亮度 | ≥400 cd/m2
4.5 | 医疗设备曲线 | 内置DSA、DSI、CT MRI、GAMMA2.6、GAMMA2.4、GAMMA2.2、DICOM曲线，提供国家版权局出具的证明文件
4.6 * | 操作按键 | 隐藏式触控按键，操作方便，超长使用寿命
4.7 | 曲线切换 | 支持一键快捷切换Gamma2.2与Dicom切换，提供证明文件
4.8 | 彩色单色切换 | 支持一键打开单色彩色切换功能，提供证明文件
4.9 | 局部增亮 | 具备一键打开局部增亮功能，提供证明文件
4.10 | 灯箱功能 | 显示器一键控制开启显示器灯箱功能，具备胶片固定装置，可方便用于胶片固定阅读，提供国家知识产权局出具的证明文件
4.11* | 输入信号 | Display port ×2：最新一代数字视频接口
DVI-D ×2：计算机数字视频接口
VGA×1：模拟信号接口
4.12 | 双屏显示 | 两路信号可分别输入，在一个屏上实现双竖屏显示，满足对比诊断要求，支持一键切换单屏双屏模式，提供国家知识产权局出具的证明文件
4.13 | 亮度恒定技术 | 内置背光传感器监测背光亮度保证背光稳定，提供国家知识产权局出具的证明文件
4.14 | 体系认证 | 原厂具有ISO9001质量管理体系认证、ISO13485质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、GB/T28001职业健康安全管理体系认证、SGS认证
4.15 | 产品认证 | 产品取得CCC，认证
4.16* | 售后服务 | 5年质保，5年内只换新不维修。
4.17 | 生产厂家生产年限 | 所投品牌生产企业生产年限5年以上（按照CQC颁发的CCC证书中的生产企业计，生产企业必须为所投品牌同一公司或分子公司），提供相关证明文件