病理取材台技术参数及相关要求

数量：1台

- ★ 取材台整体采用不锈钢成型，表面光滑耐腐蚀。

- 整个取材台面有一定的斜度，冲洗时便于水的流动

- ★外型尺寸；2000*1000*2000,台面面积大

- 取材台安排标本安放区和取材工具存放区

- 工作台左侧布置喷淋冲洗工作台，电动阀门控制，水量大小可调

- 配置一个脚踏开关水龙头，电动阀门控制，水量可调

- ★国际品牌冷暖水龙头，同时配金属软管莲蓬头水龙头。

- 国际品牌热水器

- ★国际品牌粉碎机，水槽强制排水

- LED灯照明，紫外线杀菌，独立控制并带led射灯照明

- 取材台采用超静音风机，风量不小于1700立方/小时

- ★可设定风机一周内自动定时开关机

- 刀板架XY轴带毫米级刻度