## Sheet1
麻精药品柜招标参数
基本要求：用于存放管理麻精药品及麻醉辅助药品，符合国家麻精药品存储要求；全柜智能锁控，具备电子机械双锁，抽屉可选配自动计数功能，支持取药提示，批号效期管理，温湿度监测功能，全景录像功能，全流程信息化留痕，搭建可追溯体系。
序号 | 配置要求
1.1 | 全钢结构设计，坚固防撬，表面处理采用烤漆喷涂工艺，易擦洗、不易掉漆、不易氧化；
1.2 | 单柜尺寸：≤1430mm*600mm*1900mm
1.3 | 单柜采用整体化设计，嵌入式总控台，搭载工业级无风扇低功耗电容触控一体机，必须满足7*24*365天不间断运行，屏幕尺寸≥15寸，嵌入式安装正面+垂直面摄像头、指纹采集器、扫描引擎、RFID刷卡器。
△1.4 | 可提供至少两种规格存储抽屉，单台设备抽屉不少于48个，按枸橼酸舒芬太尼注射液（1ml：50ug，10支/盒）算，每抽屉存储药品不少于300支，总存储药品不少于16000支（需提供实物照片、抽屉尺寸照片及储药量计算方式）；
1.5 | 单个抽屉可存储任意包装规格的安瓿瓶、西林瓶、盒装药品、大输液等药品。（提供产品实物照片）
1.6 | 提供不少于180天正面+垂直面双路全景录像，支持按操作日志准确回放，实现全过程影像追溯功能（需提供监控视频截图）；
1.7 | 配置货位指示灯，引导取药。
1.8 | 配备置物架、操作台、操作台照明灯，操作台须具有防针剂滑落措施。
1.9 | 具备智能语音导航功能，自动引导业务操作，实现免培训（需提供第三方检测报告）；
1.10 | 具备指纹和ID卡两种及以上权限验证方式；
1.11 | 系统免登录，实时验证权限，满足多人多频次快速取药。
1.12 | 支持药品条码、电子监管码扫描入库，保障不上错药
1.13 | 支持按药品、公用基数box、私有基数box多种管理模式管理药品。
△1.14 | 支持自定义基数套餐，一个基数套餐可以有多个box，基数box里的药品，要管理到明细，包括批号和效期，是否需要回收空安瓿。
1.15 | 支持混合模式（药品+基数box）管理药品，一部分隔口管理麻醉药品，双人双锁，一部分隔口管理基数套餐，做到无人值守，随用随取。
△1.16 | 配置称重单元，通过称重技术可满足整盒、拆零、整盒拆零混装药品的自动计数，复核准确率达100%（需提供第三方检测报告）；
1.17 | 支持断电自锁，保障药品安全，具备应急解锁取药功能；
1.18 | 具备温湿度监测功能，在界面实时显示当前温湿度状况，并完整记录数据。
1.19 | 支持各存储抽屉自定义功能属性（如：备用柜、周转柜、空安瓿回收柜、基数柜、杂物柜等）
1.20 | 每个抽屉可管理多种药品、或一个药品多个效期，通过二级菜单管理药品明细（包括品名、规格、厂牌、库存、批号、效期等）
1.21 | 具备每个存储抽屉独立设置用户权限功能。
1.22 | 具备每个存储抽屉单独设置计数模式，针对不适用称重计数的药品，可取消称重计数功能。
△1.23 | 支持每个抽屉根据管理需要自定义开锁权限，可设置公共锁、单锁、双锁三种权限级别来满足药品分级管理需要。（附软件界面截图）
1.24 | 针对双锁权限，可设置多种模式，如用户+用户、用户+管理员，符合麻精药品双人双锁管理规定。
1.25 | 具有防呆设计，每次只开一个抽屉，独立货位见货作业，完全杜绝出错的可能。支持自定义抽屉开启模式，自上而下自左向右，或者自左向右自上而下。
1.26 | 具备交班管理功能，自动完成交班，自动形成交班报表并完成电子签名。
1.27 | 界面直观显示药品名称、规格、库存、批号、效期、存储位置、锁权限级别、计数模式、多商品指示等信息（附软件界面截图）
1.28 | 支持先进先出按批次效期管理，有近效期预警、库存预警功能。
1.29 | 报警功能：人体感应灯光，非法入侵声光、短信报警。
1.30 | 支持损益盘点、部分盘点、全部盘点、自动盘点、手工逐一核对盘点、支持盲盘、支持盘点暂停。
1.31 | 知识产权：投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，投标产品须具备自主知识产权，附产品专利证书。投标产品软件须具备软件著作权，附软件著作权证书。
1.32 | 支持对接HIS系统，快速反应药品的停用和启用状态，方便药品的动态管理。
1.33 | 在途管理功能：对接HIS系统后，所有待收货、待上药、待补药的信息会自动在各功能模块区自动提示。
1.34 | 应急取药核销功能：应急取药后，记录在备用患者名下，医生开完医嘱后，his回传药品计费信息，系统自动核销。
1.35 | 系统支持按角色分配权限，可以快速部署、调整。
1.36 | 支持多种取药方式：按手术通知单取药；按基数套餐取药，支持一次性取多个药品；紧急模式取药；支持护士帮助麻醉医生取药，完整记录取药人，用药人信息。
1.37 | 计费核对：支持取药记录与his系统记录数据自动核对功能，并显示数据不符记录，帮助库管快速查找差错；
1.38 | 盘点：支持动态、静态盘点，自动生成盘点记录表、做到日清日结；
1.39 | 实时记录BOX流转情况，包括领取、归还、交接、待整理等各种状态，并通过颜色标记，便于管理人员识别。
1.40 | 报表功能：提供麻精药品及辅助类药品入库记录表、出库记录表，使用登记报表、空安瓿回收记录表，空安瓿销毁记录表，空安瓿待回收记录表，交接班报表等麻精药品所需的所有报表，并提供报表定制开发，可分类查看，打印报表，还能导出excel报表。
△1.41 | 监控平台：支持180天全景录像，至少两个摄像头同时定位采集，支持合并对所有操作日志可任意时间、任意条件的查询，提供快速的日志跟踪，并准确自动定位回放录像。（附软件界面截图）
暂时招标主柜一台，等上新医院再配置延展柜。