## Sheet1
设备参数及要求
序号 | 名称 | 产品要求
1 | 步行训练器(蟋蟀） | 1.配置丰富--胸部支撑、骨盆支撑、骨盆束带及分腿器等附件的使用可以矫正患者行走时的生物力线； 2.胸部支撑、骨盆支撑可单独调节上下高度、左右宽度，适用人群更广； 3.胸部支撑可以根据患者的功能情况，调节前倾后仰角度； 4.前轮可定向（一键式），后轮有刹车、防倒溜、1-4档阻力调节，阻力可单侧调节（适合偏瘫患者），也可双侧同时调节； 5.配分腿器，可有效控制步态，可防止剪刀步，控制步长等； 6.配骨盆束带，保护患者安全的同时，可以给患者作部分减重，使腿部肌力稍弱的患者可以进行行走训练；
2 | 低频治疗仪 | 1.设有输出先回零保护装置。 2.数字显示，输出强度直观明了。 3.治疗定时间到声光提示，并自动停止输出。
3 | 空气压力波治疗仪 | 1.采用现金单片机CPU控制电路，可精准控制时间、压力及设定多种治疗、按摩模式。 2.采用数字显示既时间、压力显示窗，时间、压力一目了然。 3.序贯叠加气囊设置。 4.保护措施：断电后自动泄气。 5.采用现金隔膜泵，噪音低提供使用者安静的治疗环境。
4 | 脑循环功能治疗仪 | 1.一通道头箍电刺激搭配两通道肢体神经肌肉电刺激，可同时治疗头部及肢体； 2.可伸缩调节头箍式电极，适用不同头围人群； 3.液晶触摸显示屏，显示直观，操作简便； 4.触摸屏+一键飞梭，飞梭旋钮360°无限制精准调节，自带防误碰功能，治疗结束自动归零； 5.电刺激头箍，头箍电刺激装置通过耳后乳突输出人体仿真生物电流，刺激小脑顶核区；
5 | 吞咽神经和肌肉电刺激仪（便携式） | 1．超小型便携主机，主机重量不超过120g，体积为62mm (W) × 122mm (L) × 27mm (H) 2．采用内置环保锂电池，内部电源：锂离子电池3.7-4.2V，1400mAh，可重复充电使用，无需连接电源线。 3．可以搭配安卓系统等移动端软件使用，也可独立主机使用。
6 | 治疗床（电动升降） | 1.床面规格（长×宽）：1860mm（长）×610mm（宽），误差±10%； 2.床面升降距离：450mm～800mm； 3.电动起立床从0°升至85°的起立时间不应小于30s； 4.具备站立角度查看及调节功能：0～85°可调，步长1°，误差±5°； 5.脚踏板调节角度最小调节角度为75°，误差±5°；最大调节角度为115°，误差±5°； 6.具有手动程序，可设置站立角度和站立时间； 7.*具有八种内置程序，站立角度由内部程序控制，具备多种训练模式，如间歇、渐增渐减、渐增等，可设置站立时间； 8.*具备站立时间设置功能：0min～60/75min可调，步长5min，误差±2%，计时结束有提示音； 9.*双电机控制床体升降及床体起立； 10.具备紧急停止控制装置。
7 | 智能关节康复器（床旁型MOTO) | 1、适应症：多发性硬化、中风/脑卒中、脑瘫、偏瘫、截瘫、帕金森氏综合症、阿尔茨海默病和其他神经损伤及运动损伤所致的疾病； 2、对运动功能进行量化：整个训练过程的情况有大屏幕（8.5cm*11.5cm）彩色显示，显示屏的对比度可调范围0——25；并且有最终训练分析，可供医生参考以调整训练方案。 3、★对运动对称性和0——2级残余肌力进行了量化：主动运动时可显示左右肢的的对称性训练（肌张力分析），有两种显示方式供选择。 4、针对卧床不起的患者，使其躺在病床上一样可以训练下肢。底座稳重，有四轮易于移动，固定，上下高度能调节。有专用的床头固定装置，不需要转移患者。 5、有三种运动方式；被动、主动、助力，三种运动方式可以自由转换，并且无间隙，也可以手动选择运动方式； 6、平稳驱动系统：训练开始和结束，或者发生痉挛时，此功能能最大限度地保证训练者的安全； 7、痉挛控制功能：软件可智能识别痉挛，一旦识别到痉挛，设备会自动改变运动方向，从而减轻、消除痉挛； 按钮操作，按键音量分三个档位：静音、低音、高音；所有操作都只需要大屏幕上的六个功能键。