胸腔按压机技术参数

- 按压技术：采用结合胸泵和心泵机制、模拟心脏搏动原理的智能心肺复苏技术。

2、按压频率在100-120次／分钟范围内，实际按压频率误差≤±1次/分钟。

3、按压深度在5.0-6.0厘米范围内，实际按压深度误差≤±0.2厘米。

4、应用部分具有除颤放电效应防护。

5、防电击类型分类：II 类外部电源供电的设备，具有双重绝缘或加强绝缘设计，无需专用接地线，同时具备内部电源的供电设备。