人体成分分析仪重点关注要点

设备关注要点如下:

  - 操作系统：要求安全性高，采用自主研发的封闭式操作系统（非WINDOWS系统）。

  - 测量方法采用直接节段多频率生物电阻抗分析方法（DSM-BIA法），测量阻抗数据要求如下：电阻抗(Z)：通过≥6种不同频率分别在人体5个节段部分进行≥30种电阻抗测量；电抗（Xc）：通过≥3种不同频率分别在人体5个节部分进行≥15种电抗测量。

  - ★ 电极方法：全身同时测量。

  - ★ 年龄范围至少包含3~99岁，可以出具包括人体成分分析结果、儿童专用报告纸、身体水分结果专用报告纸。

  - 测试结果及报告解析需要包含：

人体成分分析(身体总水分、蛋白质、无机盐、体脂肪、肌肉量、体重), 肥胖分析(BMI,体脂百分比), 节段肌肉分析, 细胞外水分比率分析,评分,营养评估,身体均衡评估、节段脂肪分析，节段水分分析，节段细胞内水分分析，节段细胞外水分分析,节段围度分析,腹部脂肪率(图解), 内脏脂肪等级(图解)、骨矿物质含量、身体细胞量, 结果解析二维码, 电抗,阻抗。

  - ★ 测量报告中必须的重要数据：节段肌肉分析，节段水分分析，节段细胞外水分比率(ECW/ TBW)，节段围度分析(颈围、胸围、腹围、臀围，右上臂、左上臂、右大腿、左大腿),AC(上臂围度)，AMC(上臂肌肉围度)，骨骼肌指数(SMI)，内脏脂肪面积，生物电阻抗分析矢量图，每个节段和频率的相位角数据。

  - ★ 可以安全测量孕妇、老人、儿童等特殊人群。

  - 测试时间：1分钟以内即可完成测试。

  - 体重范围：至少10~270kg；身高输入范围：至少95~220cm。

  - ★ 具备CFDA（中国）、ISO27001（信息安全管理体系认证）等权威认证。能导出报告，方便用于各种研究项目格式需要。

注:“★”是必备要求