徐州市中医院心血管学科

购买国产三维电生理设备重点关注

设备关注要点如下:

- 国产品牌

- 显示器：≥4台22寸以上高分辨率液晶显示器，

- 具备多道生理记录仪功能外同时具有心脏三维磁电标测功能。

- 有创血压通道≥2个，满足冠脉手术需要。

- 有创血压测量范围不小于-30 mmHg～250 mmHg。

6、心率检验显示不小于30～300 BPM。

7、高通滤波：多档可选

8、低通滤波：多档可选

9、体表和心内幅值转换：1mV、2mV、4mV、10mV、20mV、40mV、100mV、200mV。（任何档需要提供注册检验报告说明，仅软件截图将视为不符合要求）

10、具有内置刺激功能，且三维标测的软件可以控制内置刺激仪的输出，外置刺激仪将视为不符合要求。（须提供注册检验报告说明）

11、内置刺激仪具有电压刺激或电流刺激两种模式。（须提供注册检验报告说明）

12、内置刺激仪电压刺激范围不小于：1V～8V，采用步进可调，步进0.5V。（须提供注册检验报告说明）

13、内置刺激仪电流刺激范围不小于：0.2mA～20.0mA（须提供注册检验报告说明）

14、电流刺激仪最小步进设置≤0.5mA。（须提供注册检验报告说明）

15、模拟输出：>2路模拟信号输出。

16、模拟输出：可选任意体表、心内和有创压力通道作为输出。（须提供注册检验报告说明）

17、消融控制：能在电生理标测系统上对消融仪进行远程显示和控制。

18、电生理标测系统定位精度：1.0mm。

19、电生理标测系统具备密集点（高密度）标测功能。

20、电生理标测系统具备消融导管头端四周可显示为红、绿、蓝、黄四个颜色，方便术者预判导管的下一步操作。

21、电生理标测系统具备具备回收站功能，可恢复所有误操作（包括误删除标测点、模型等）丢失的信息，避免因此而产生的不良后果。

22、电生理标测系统具有CT/MRI图像融合功能，能将CT/MRI图像与三维导航实时构建的心脏模型相融合，精确显示心腔内膜复杂结构，使医生能够针对患者设计个体化的治疗方案，提高手术的成功率和减少并发症。

23、电生理标测系统可测量局部解剖面积，能够精确测量消融面积、疤痕组织面积、模型容积等数据。

24、电生理标测系统可进行高精密度标测，其中自动标测功能里含有时间“参考差”滤器，提高采点准确度。

25、电生理标测系统具有心内通道激动顺序自动对比功能。（须提供注册检验报告说明）