设备重点关注

一、血透室病床设备关注要点如下:

1.病床规格约:2160-2200x800-900x500mm

2.病床材质颜色:床头床尾ABS材质、自然木纹色系。

3.静音脚轮，中控踩刹，稳定性好、耐用。

4.床尾双摇设计，暗藏式，性能好、使用期限长。

5.不要翻转式餐桌要配套移动式淡黄色餐桌面宽35x长80x高90-120cm可伸降，带缓冲。

6.护栏折叠，防夹手设计,床栏高度≥40cm。

7.床体输液架插孔4个，输液架配比每床 1个。

8.配置海绵床垫，防水抗菌面、厚度8cm,三折叠。

9.承重大于200kg。

10.产品符合国家质量保证。

二、四小护栏转运车设备关注要点如下:

规格：1930*640*540/840mm±20mm

配置：PP四小护栏、床面，钢制车架可升降，不锈钢输液架，中控静音脚轮、转移床垫。

1、承载能力：静载荷(均布)：250Kg，安全工作载荷：135Kg。（提供承重检测报告）

2、框架采用优质钢管，车面及护栏采用PP工程塑料注塑成型。

3、背部调节角度为0°-75°。

4、整体升降功能，不锈钢摇手柄可折叠，手柄按照顺时针旋转，则整个床体上升，反之，则下降。

5、丝杆采用铜螺母经久耐用，需具有较强承重能力，可承重135Kg。

6、双片中控三档静音轮，刹车、万向、导向三档操控。

7、四小护栏，气弹簧辅助自动下降，操作方便，不占空间，特别利于转移病人护理操作。

8、车架表层静电粉末喷涂，光泽美观，干净卫生耐腐蚀。

三、儿科儿童病床设备重点关注:

1、规格尺寸：

整床尺寸：2150（±20mm）×980（±20mm）×500（±20mm）

床面尺寸：1950（±20mm）×830（±20mm）

床体动态承重≥250kg。

2、升降功能： 背部升降：升降角度0-75°±5°腿部升降：升降角度0-35°±5°。

3、床面板：双摇、冷轧钢板冲孔喷塑。

4、床体主要部件：床底置物架床头式，长度约60cm；配备翻转式餐桌，带缓冲；床体配输液插孔6个，输液架配比每床2个；配置床垫，半棕半棉防水床垫，厚度≥8cm。

5、护栏：铝合金材质，全覆盖式护栏，档位可调节。护栏防护管间距＜8cm，高度≥50cm，防夹手。床头床尾板ABS材质，表面光滑。拆卸方便。白绿配色为主。

6、脚轮、摇把：中控脚刹，静音、稳定性好、耐用。床尾双摇设计，暗藏式ABS摇把，180°旋折。

四、儿科婴儿床设备重点关注:

1、婴儿床规格：L850*W530*H860mm。睡盆内尺寸L760*W400*H230mm。

2、婴儿床颜色：温馨色系。

3、双层设计（上层放置新生儿，下层置物架）

4、睡盆全透明ABS注塑，底部有透气孔。

5、床面角度倾斜1-12°可调节，方便操作与母婴交流。

6、对角刹车静音脚轮，踩刹稳定性好、耐用。

7、车架钢架环保涂层，耐用、环保、健康。

8、配备可收纳式蚊帐架，使用方便。

9、配备高密度海绵床垫，防水、透气。

五、肛肠换药床设备重点关注:

1、床面采用高级皮革制成，背板及坐板采用优质多层实木板，包裹优质环保皮，内材填充优质高密度泡棉， 硬软适中回弹性好，外形美观，舒适，颜色适中，缓解患者心里压力。

2、床架采用优质不锈钢焊接而成，美观大方，抗老化，不生锈，坚固耐用。支框架，床面框架为优质304方管。

3、床两旁配截石位可踩脚支架、可调节。支架材质不锈钢，脚踩面高级皮革包裹确保舒适性。

4、每张换药床配备不锈钢脚凳，方便患者上下床。

5、靠近床头端的两个床腿，与床头端保持垂直水平，务必加强牢固，支撑面积要大，床腿床腿装有塑胶套脚，防止与地面摩擦而产生噪音。

六、妇科检查床设备重点关注:

1、能合理适用生殖中心诊室、妇科门诊内妇科检查的使用；

2、床框加厚不锈钢管材，床板加焊压力条，可承重≥400斤，垫子加厚皮垫，软硬适中易打理；

3、可升降调节检查床的高度，背部科倾斜75°±5°，臀部可倾斜30°±5°；

4、配置脚踏板。

七、骨科牵引治疗床设备重点关注:

1、水平牵引运动时，其牵引力在0～99kg范围内连续可调；

2、做颈椎牵引时，其牵引力在0～30kg范围内连续可调；

3、床面中间应能承受150kg重物，凹度量应小于50mm；

4、产品的噪声应小;

5、主机操作简便，功能选择灵活，能轻松适应不同患者的颈、腰椎位置需求;

6、牵引治疗床应符合国家相关法规和标准，确保使用的安全性，应具各防电击、防漏电等安全保护措施。

八、艾灸床设备重点关注：

1、灸疗床承重≥150kg

2、灸疗床排风量≥220m³/h

3、操作便捷：触摸屏+控制器操作二合一操作；患者可操控控制器自行实时调整相关参数

4、可视化参数：信息同步传输，灸疗时间，温度，整体进程数据均可显示在液晶屏上，使病人所有数据可视化

5、紧急停止：灸疗舱内设置紧急开舱按钮，如遇突发故障，患者可自行按下按钮自行脱离舱体

6、阻燃床面：额外防止火星溅射病人，阻断病人与燃烧灸材直接接触的任何可能

7、智能点火

8、灵活调温

9、治疗时间：灸疗治疗时间可调