徐州市中医院消毒供应中心设备重点关注

1、医用干燥柜（1台）

1、整体不锈钢外观，带侧部除湿功能；

2、设备容积≥360升

3、≥6英寸高清彩色触摸屏，可以显示程序类型、实时温度、运行时间、报警信息提示等内容。

4、双扉干燥柜带有双门互锁功能。

5、设备断电后可以记忆断电前的运行状态，恢复供电后继续断电前的程序。

6、使用PLC控制器，方便扩展设备功能。

设备需要具备以上功能，但不限于以上功能。

# 2、硬式内镜清洗工作站设备重点关注（1套）

经科务会讨论，设备关注要点如下:

1.设备采用亚克力材质；

2.配置：清洗槽+超声槽+漂洗槽+消毒槽+末洗槽+干燥台；

3.设备支架使用不锈钢；

4.配置2把水枪和1把气枪；

5.配置超声波清洗槽（三频可调整）；

6.设备需要具备二类医疗器械注册证；

设备需要具备以上功能，但不限于以上功能。

3、医用器械除锈仪（1台）

1.容积大于30升；

2.材质采用304不锈钢或者更优材质；

3.具有电动抛光轮（抛光器械使用）；

4.运行时间0-99min可调；

5.加热功率大于2KW。

设备需要具备以上功能，但不限于以上功能。

4、蒸汽分汽缸（1台）

1.用于蒸汽主管道的蒸汽分流，方便操作人员安全的操作

2.蒸汽进口口径	≥50mm

3.出汽管数量	3个

5、蒸汽稳压系统（2套）

1.	对于灭菌器的蒸汽供应进行减压、排水、自动疏水、均匀把蒸汽分配给清洗设备和高温灭菌设备

2.控制流量	大于等于500KG/h

6、六人位洗手池（1套）

1.全不锈钢材质；
2.6个感应水龙头，可以同时容纳6人洗手；

3.宽度≤1050mm

7、环境浓度检测仪（1套）

1.用于消毒供应中心低温灭菌方间环氧乙烷气体和过氧华氢气体进行环境浓度的实时监测；

2.输出电压24VDC；

3.输出信号4组报警继电器无源信号输出；

3.报警方式声光报警；

4.使用环境温度：0--- +40℃；

5.配置环氧乙烷气体探头1套、过氧华氢气体探头1套、主机1套。

8、封口机（2台）

1.用于消毒供应室打包间纸塑包装袋的切割，打印与封口

2.具有自动进纸切割封口打印功能，只需根据实际需要设置好所需的纸塑袋长度和数量，启动程序后，设备即可完成自动进纸、自动切割、自动进行热封、最后完成设置参数的中英文打印

3.切割功能	具有独立切割纸塑袋、单独进行热封或封口打印功能，可实现切割、热封、切封组合、切封打印组合和封口打印组合五种工作模式，可实现一机多用，有效提高工作效率；

4.边距可调	裁切封口边距可调，可以根据是否需要打印，调整切边到封口线的距离，提高卷材的利用率；

5.触控屏，内置时钟和工作参数的调整和设置，并具有自动储存功能；

6.最大存放包装袋宽度≥400mm。

9、过氧化氢阅读器（1套）

1.用途：自动阅读过氧化氢灭菌生物监测培养结果；

2.培养时间开始培养至生物培养出结果的时间≤0.5小时，若培养结果为阳性结果，最快15min可报警预知；

3.具有自动报警功能，机器自身带自检功能，出现机器故障会报警提示；

4.有≥10个培养孔；

5.断电后有数据记忆功能，防止数据丢失；

6.可以连接到电脑上，监测结果可以直接在电脑中读取；

10、环氧乙烷阅读器（1套）

1.用途：自动阅读环氧乙烷灭菌生物监测培养结果；

2.培养时间开始培养至生物培养出结果的时间≤3小时；

3.具有自动报警功能，机器自身带自检功能，出现机器故障会报警提示；

4.有≥10个培养孔；

5.断电后有数据记忆功能，防止数据丢失；

6.可以连接到电脑上，监测结果可以直接在电脑中读取；

11、压力蒸汽灭菌阅读器（1套）

1.用途：自动阅读压力蒸汽灭菌生物监测培养结果；

2.开始培养至生物培养出结果的时间≤0.5小时，若培养结果为阳性结果，最快15min可报警预知；

3.具有自动报警功能，机器自身带自检功能，出现机器故障会报警提示；

4.有≥10个培养孔；

5.记忆功能断电后有数据记忆功能，防止数据丢失；

6.可以连接到电脑上，监测结果可以直接在电脑中读取；

12、手持式内镜检测系统（1套）

1.管径：头端部及插入管外径小于2.8mm；

2.插入管长≥1.5m，且有管道长度标识；

3.摄像头像素能达到30万，图像可清晰显示；

4.检测系统外表面具有防水措施，设备插入管可放入水中清洗；

5.显示屏尺寸≥5寸；

13、器械清洗干燥喷枪（3套）

1、枪体采用SUS304不锈钢，耐受压力0-0.75MPa；
2、手握轻便，开、关、水压、气压的调节完全由喷枪扳手控制，使用方便操作简单、清洗彻底，带有八个常用喷头、可分别用于水冲洗和压缩空气干燥；

14、平台桌（6件）

1.外形尺寸≥1050×550×750mm

2.材质不锈钢；

3.底部带一层搁板；

4.底部4寸万向轮(含刹)×2，4寸万向轮×2；

5.用途：用于物品的传送、接受和发放；

15、清洗工作台（2件）

1.材质不锈钢；

2.底部带隔板；

3.底部带4寸万向轮(含刹)×2，4寸万向轮×2，方便移动；

4.用途： 用于污染物品的分类；

5.外形尺寸≥1780×1080×750mm

16、密封下送车（4辆）

1. 304不锈钢材质；

2、门密封性好；

3、车体采用一体化焊接，车体运行时噪音小；

4、底部带6寸万向轮×2，6寸定向轮×2，方便移动。

5、上翻盖对开门，两侧都有把手

6、外形尺寸约1100×600×1000mm

7、内仓深度 600mm

17、双头洗眼器（1套）

1、双喷淋头，喷淋头采用软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫头水柱，能有有效防止冲伤眼睛；

2、防尘盖采用PP材质，美观卫生，使用时可自动被水冲开，避免操作者接触出水口，保证水质洁净；

3、供水软管长度≥1.4米，采用软性PVC管外覆不锈钢网；柔软耐用；

4、可安装在污物清洗槽上使用。

5、用途：用于对眼部和面部进行清洗

18、包布车（2辆）

1、不锈钢材质；
2、4列横架，结构简单，造型美观；
3、可存放不同规格的包布或包装纸；
4、底部带4寸万向轮(含刹)×2，4寸万向轮×2，方便移动；
5、带无纺布压块，防止运输途中，无纺布脱落；
6、用途： 用于包布和医用包装纸的凉干及存放；

19、两层平台车（8辆）

1、不锈钢材质;
2、双层，结构轻巧，推拉方便，便于各种物品的运输;
3、模压凹槽，深度约10mm；
4、底部带脚轮，方便移动；
5、用途：用于各种物品的运输;

6、外形尺寸≥1050×550×830mm。

20、检包工作台（3套）

1、材质：台面理化板，其余不锈钢；

2、配置：4寸万向轮(含刹)×4；

3、抽屉：可安装2个双层抽屉；

4、外形尺寸≥1950×1250×800mm

5、与器械打包台配合使用

21、器械打包台（3套）

1、材质：台面理化板，其余不锈钢；

2、配置：4寸万向轮(含刹)×4；

3、选配抽屉：可安装2个双层抽屉；

4、外形尺寸≥1950×1250×800mm。

5、与检包工作台配合使用

22、纸塑包装工作台（2套）

1、材质：台面理化板，其余不锈钢

2、配置：LED灯×2，斜口篮筐×3，开放储物盒×5，纸塑袋框×1，纸袋切割机×1，篮筐x1,5孔插座×3，网线接口×1，开关×1，气源座×1，4寸万向轮(含刹)×4

3、配电脑支架1个

4、外形尺寸≥1950×750×1750mm

5、台面高度≥800mm

23、包布检查打包台（3套）

1、材质：台面理化板，其余不锈钢

2、配置：内嵌式检查灯×1，4寸万向轮(含刹)×4

3、选配抽屉：可安装4个抽屉

4、外形尺寸≥1950×1250×800mm

24、滚轴工作台（2套）

1、配合封口机使用

2、外形尺寸≥1050*246*42mm

25、双侧立式网筐储存架（2套）

1、不锈钢材质；

2、立式网筐存储结构、易于通风，双侧使用；

3、可存放40只标准篮筐535x380x195；

4、外形尺寸≥2100x700x1650mm

26、篮筐（80件）

1、材质304不锈钢

2、整体电抛光

3、外形尺寸：535x380x195配合双侧立式网筐储存架使用

27、器械检查放大镜（1件）

1、放大倍数：5倍

2、带光源